Příloha č. 4 - Technické parametry předmětu veřejné zakázky požadované zadavatelem

Veškerá zařízení doručit na adresu:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

Komponenty musí být dodány bez vad.

| Název: | Akustické přístroje | Označení: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Účel použití: Akustické přístroje slouží k měření akustických veličin testovaných výrobků v klimatických kabinách s akustickou úpravou, nebo mimo tyto kabiny. Akustické přístroje jsou kompaktní zařízení, které po vzájemném propojení tvoří kompletní měřící řetězec. Testované výrobky mohou být výrobky tepelné a chladící techniky jako např. tepelná čerpadla, chladící zařízení, plynové kotle, podlahové konvektory s ventilátorem apod. Popis: Akustické přístroje jsou rozděleny na dvě kombinovatelné sestavy pro účel použití měření akustického tlaku ve více bodech a akustické intenzity. Nejedná se o dvě samostatné měřící aparatury, ale o kombinaci vzájemně použitelných komponent. Kombinovatelné přístroje či vybavení je označeno symbolem „*“. V případě, že nabízené prvky nejsou kombinovatelné, např. z technických důvodů, tak musí být dodány pro oba účely použití samostatně. Měřidla musí být typově schválená. - Akustické přístroje pro měření akustického tlaku vícekanálovým analyzátorem jsou: Měřící řetězec splňuje požadavky norem v platném znění: EN ISO 3744, EN ISO 3745 a EN ISO 3746. Přístroje pro měření hladin akustického tlaku, včetně mikrofonu (mikrofonů), jakož i kabelu (kabelů) a krytu (krytů) proti větru, záznamových zařízení a dalších příslušenství, jsou-li použita, musí splňovat požadavky na přístroje třídy 1, v souladu s IEC 61672-1. Pásmové filtry musí splňovat požadavky na přístroje třídy 1 v souladu s IEC 61260. - 10 ks mikrofonů do volného pole: (tj. pracovní standartní mikrofony dle IEC 61094-4): - velikost mikrofonů 1/2", pro měření ve volném poli, třída přesnosti 1 dle IEC 61672-1, pokud není součástí mikrofonu tak předzesilovač s polarizačním napětím, při extrémních provozních podmínkách Hz/dB - frekvenční rozsah 6 Hz – 20 kHz, dynamický rozsah 20 – 130 dB, citlivost 50 mV/Pa a lepší - teplotní rozsah použití -30 až 60°C - 10 ks krytek na mikrofony pro snížení negativního vlivu proudění vzduchu kolem mikrofonů - doporučená výrobcem mikrofonu, v souladu s požadavky IEC 61672-1 - 10 ks úchytů mikrofonů na stativ - standartní montážní závit ¼“ a úchyt na mikrofon - 1 ks 12 a více vícekanálový analyzátor zvuku*, poznámka: přípustné je i více analyzátorů s menším počtem vstupních kanálů, celkově jich ale musí být 12 a více. Např. 6 + 6, 4 + 8, 8 + 8, apod. Vícekanálový analyzátor zvuku může být také součástí vyhodnocovacího zařízení (notebooku). - splňující požadavky IEC 61672, IEC 60651, IEC 60804 třída přesnosti 1 - splňující požadavky IEC 61260 třída přesnosti 0 - A/D převodník 24bit a více, perioda vzorkování 200kHz a více - 10 ks kabelů mezi mikrofony a vícekanálovým analyzátorem zvuku, každý délky alespoň 10 m - kompatibilní dle doporučení výrobce mikrofonů a analyzátoru zvuku - Notebook* - vyhodnocující zařízení měřených dat v reálném čase z vícekanálového analyzátoru, kabel nebo kabely mezi vícekanálovým analyzátorem zvuku a notebookem zabezpečující funkční provoz celého měřicího řetězce* nainstalovaný software do notebooku*, včetně aktuálních licencí pro měření hladiny zvuku v 1/3 oktávovém pásmu (příp. jemnějším) – umožňující také: FFT analýzu, průběžný záznam (i zvukový) naměřených hodnot a následný export naměřených dat. - přenosný počítač se zvýšenou konstrukční odolností, zadavatel preferuje pasivní chlazení notebooku z důvodu nízkého provozního hluku. - počítač je včetně operačního softwaru a včetně nainstalovaných softwarů, které jsou předmětem zakázky - zadavatel preferuje SSD disk s kapacitou 256GB a více, paměť RAM 4GB a více - nainstalovaný software do notebooku pro provádění a vyhodnocení zkoušek dle mezinárodních norem v platném znění: EN ISO 3744, EN ISO 3745 a EN ISO 3746. - transportní kufr či kufry pro výše zmíněnou měřící techniku* - 1 ks kalibrátor akustického tlaku - vyhovuje požadavkům na přístroje třídy 1 v souladu s IEC 60942 - 1 ks vícebodového mikrofonního pole pro měření akustického tlaku (akustická kamera) - zařízení vytvářející obrazový a zvukový záznam pro identifikaci zdroj hluku - přenosné mobilní zařízení složené z mikrofonního pole 60 ks a více a kamerového záznamu - frekvenční rozsah jednotlivých mikrofonů 15Hz až 10kHz - součástí zařízení je softwarové vybavení pro vizualizaci, zpracování a export naměřených dat - oblast použití měření v rozsahu 35 dB až 115 dB, oblast měření zvuku vyzařovaného zdroje od 800Hz. - součástí je transportní kufr včetně nezbytného příslušenství - Akustické přístroje pro měření akustické intenzity: Měřící řetězec splňuje požadavky norem v platném znění: EN ISO 9614-1 a ISO 9614-2. Musí být použity komponenty (tj. procesory akustické intenzity (SI), sondy SI, přístroje na měření SI a kalibrátory pro sondy SI), které v rozsahu 50 Hz-6300 Hz (v 1/3 oktávy) vyhovují požadavkům IEC 1043. Sonda SI musí být dodána s párovými mikrofony. Pro určení akustického výkonu ve třídě přesnosti 1 musí být vždy použit přístroj třídy 1. Přístroj na měření akustické intenzity musí poskytovat možnost korekce naměřených veličin v závislosti na teplotě a tlaku vzduchu okolí v souladu s IEC 1043. Dále musí být zaznamenán index zbytkové intenzity přístroje použitého podle části ISO 9614-x, a to pro každé měřené frekvenční pásmo. - 1 ks sonda pro měření akustické intenzity, včetně 2 párových mikrofonů (s distančními elementy) a ručního dálkového ovladače - zadavatel preferuje čelní uspořádání tlakových mikrofonů 1/2" - 1 ks krytek na sondu pro snížení negativního vlivu proudění vzduchu kolem mikrofonů - doporučený výrobcem mikrofonu - 1 ks 4 a více vícekanálový analyzátor zvuku*, Vícekanálový analyzátor zvuku může být i součástí vyhodnocovacího zařízení (notebooku). Platí stejné kritéria jako v bodě 1.4. - 1 ks kabel mezi intenzitní sondou a vícekanálovým analyzátorem zvuku, v délce min. 10 m - doporučený výrobcem mikrofonů - Notebook s nainstalovaným aktualizovaným softwarem*, včetně aktuálních licencí pro měření hladiny zvuku v 1/3 oktávovém pásmu (příp. jemnějším), FFT analýzy, záznamu naměřených hodnot a exportu naměřených dat. - nainstalovaný software do notebooku pro provádění a vyhodnocení zkoušek dle mezinárodních norem v platném znění: ISO 9614-1 a ISO 9614-2 - 1 ks kalibrátor sondy akustické intenzity – tzn. „Phase Calibrator“ - doporučený výrobcem mikrofonu - v souladu s požadavky IEC 61043, resp. IEC 942, v platném znění - v případě externího napojení signálu musí být kalibrátor kompatibilní s položkou 2.3 (tj. analyzátorem zvuku) - pro stanovení zbytkové intenzity a fázového posunu - možnost kalibrace i akustické intenzity a rychlosti - minimální požadovaný frekvenční rozsah: 50 Hz to 6300 Hz - zadavatel jako součást preferuje adaptér pro mikrofony 1/4" - transportní kufr či kufry pro výše zmíněnou měřící techniku* Součástí dodávky je také: zaškolení obsluhy v rozsahu min. 12 hod v českém jazyce. Součástí dodávky nejsou: - výškově a polohou nastavitelné stativy, které drží mikrofony - kalibrace přístrojů pro účely akreditovaného měření |  |  |  |